## V0.0.3.2025.01.09
晟洛凯医疗科技(杭州)有限公司 SanitLook
软件缺陷记录
产品名称：手持热脉动睑板腺治疗仪 产品型号：SLK-01 软件版本：V0.0.3.20250109 Bug数量：22 已修改数量：8 未修改数量：14 高风险数量：2
主要问题： 1.电量图标问题(待解决) 2.充电效率和使用时长问题(下周待验证) 3.挤压部件持续挤压和力度偏差超过问题(待解决) 4.电量不足时功能是否运行的流程问题(待解决) 5.眼盾加热膜需要更换，眼盾接触面加热指标(待验证) 6.眼盾预热和热敷中途移除的流程(下周待验证)
编号 | 问题 | Bug重现步骤 | 分析及解决方法 | 所属功能 | Bug类型 | 严重程度 | 优先级 | Bug状态 | 登记人员 | 登记时间 | 解决人员 | 修改时间 | 备注
Bug1 | 开机时电量图标值在变化。 | 1.当前样机处于部分电量状态，打开功能选择界面或其余界面，观察状态栏【电量】图标和电量值。 2.按下【电源】按键，样机关机。 3.重新按下【电源】按键，样机开机，观察状态栏【电量】图标和电量值。 预期结果： 1.【电量】值处于固定位置。 3.【电量】值处于固定位置，和第一个步骤的电量数值相同。 实际结果： 1.【电量】值处于固定位置。 3.开机后【电量】值发生变化，最后会停在固定位置。 | 分析：开机的瞬间，电量计需要读取电池电量，需要一定的时间 解决方法：可以优化这个时间 |  | 功能问题 | 一般 |  | 未解决 |  | 2025.01.07
Bug2 | 正常治疗结束后指示灯黄色常亮转变为白色常亮显示。 | 1.当前产品样机开机状态。 2.打开功能选择界面，选择任意一个模式运行。 3.设置相应参数，点击【准备】按钮。 4.按下【扳机】按键。 5.等待倒计时归0。 6.观察【电量】图标和指示灯情况。 预期结果： 6.倒计时归0，治疗结束后指示灯保持白色常亮显示。 实际结果： 6.倒计时归0，治疗结束后指示灯先黄色常亮显示，再白色常亮显示。 | 分析：加热任务的关闭，状态不清晰 解决方法：停止状态和完成状态分开 |  | 功能问题 | 一般 |  | 已解决 |  | 2025.01.07 |  | 2025.01.07
Bug3 | 治疗结束界面和治疗停止界面底下停止按钮可以点击(应不可点击)。 | 1.产品样机开机状态下，眼盾已安装。 2.功能选择界面点击【热敷】功能。 3.设置热敷时间为14min，点击【准备】按钮。 4.点击【停止】按钮。 5.点击【返回首页】按钮以外区域。 预期结果： 5.【治疗已停止】弹框下，不可以点击【停止】按钮。 实际结果： 5.【治疗已停止】弹框下，可以点击【停止】按钮。 注：脉动模式和自动模式的治疗结束和治疗停止界面均可以点击【停止】按钮。 | 分析：任务的关闭，状态不清晰 解决方法：停止状态和完成状态分开 |  | 功能问题 | 一般 |  | 已解决 |  | 2025.01.07 |  | 2025.01.07
Bug4 | 脉动准备界面点击【停止】按钮指示灯会先黄色常亮在白色常亮。(挤压部件准备中处于初始位置，停止操作不算急停) | 1.产品样机开机状态下，挤压部件已安装。 2.功能选择界面点击【脉动】功能。 3.设置脉动力度为250mmHg，点击【准备】按钮。 4.点击【停止】按钮，观察指示灯变化。 预期结果： 4.指示灯无变化，保持白色常亮显示。 实际结果： 4.指示灯先黄色常亮显示，再白色常亮显示。 | 分析：任务的关闭，状态不清晰 解决方法：停止状态和完成状态分开 |  | 功能问题 | 一般 |  | 已解决 |  | 2025.01.07 |  | 2025.01.08
Bug5 | 电量图标在垂直方向上未居中显示。 | 1.打开功能选择界面或其余界面，观察状态栏【电量】图标显示。 预期结果： 1.【电量】图标应垂直居中显示。 实际结果： 1.【电量】图标未垂直居中显示。 | 分析：ui问题 解决方法：可以优化 |  | 界面UI问题 | 建议 |  | 未解决 |  | 2025.01.07
Bug6 | 自动治疗已停止弹窗有重复弹窗，重复弹窗之间有字体显示。 | 1.产品样机开机状态下，眼盾未安装。 2.功能选择界面点击【自动】功能。 3.安装眼盾或挤压部件，设置热敷时间为10min。 4.点击【下一步】按钮。 5.点击【准备】按钮，查看自动治疗界面倒计时是否显示正确。 6.点击【停止】按钮。 预期结果： 6.【自动治疗已停止】弹窗UI显示正确。 实际结果： 6.【自动治疗已停止】弹窗，重叠弹窗中间有多余文字显示。 | 分析：任务的关闭，状态不清晰 解决方法：停止状态和完成状态分开 |  | 界面UI问题 | 建议 |  | 已解决 |  | 2025.01.07 |  | 2025.01.08
Bug7 | 自动治疗停止时，倒计时未归0。 | 1.产品样机开机状态下，眼盾未安装。 2.功能选择界面点击【自动】功能。 3.安装眼盾或挤压部件，设置热敷时间为10min。 4.点击【下一步】按钮。 5.点击【准备】按钮，查看自动治疗界面倒计时是否显示正确。 6.点击【停止】按钮。 预期结果： 6.【自动治疗已停止】，倒计时归0。 实际结果： 6.【自动治疗已停止】，倒计时显示10:00。 | 分析：ui问题 解决方法：倒计时结束以后，改成0就好 |  | 功能问题 | 建议 |  | 未解决 |  | 2025.01.07
Bug8 | 样机一直使用，电量值已经显示为0，关机再重启后电量图标数值发生变化。(电量图标显示的数值和实际电量值可能不一致) | 1.当前样机处于部分电量状态，一直运行样机知道电量值为0。 2.按下【电源】按键，样机关机。 3.重新按下【电源】按键，样机开机，观察状态栏【电量】图标和电量值。 预期结果： 1.【电量】值处于0。 3.【电量】值处于0。 实际结果： 1.【电量】值处于0。 3.开机后【电量】值发生变化，还存在一部分电量。 | 分析：平繁更换电池，电量计不正确 解决方法： |  | 功能问题 | 一般 |  | 未解决 |  | 2025.01.07
Bug9 | 倒计时归0时，没有弹出【已治疗完成】弹窗的情况下应不可点击【停止】按键。 | 1.眼盾和挤压部件已安装，产品样机开机状态下。 2.功能选择界面点击【自动】功能。 3.设置热敷时间为15min。 4.点击【下一步】按钮。 5.设置脉动力度150mmHg。 6.点击【准备】按钮。 7.按下【扳机】按键，等待倒计时归0。 8.在倒计时为00:00时，点击【停止】按钮。 预期结果： 8.治疗已结束，【停止】按钮不可以点击。 实际结果： 8.【停止】按钮可以点击。 注：暂时不解决 | 分析：屏幕没有发送停止命令 解决方法：已添加命令 |  | 设计问题 | 建议 |  |  |  | 2025.01.07
Bug10 | 自动治疗过程或者脉动治疗过程中，强制关机，挤压部件未恢复初始位置。 | 1.眼盾和挤压部件已安装，产品样机开机状态下。 2.功能选择界面点击【自动】功能。 3.设置热敷时间为2min。 4.点击【下一步】按钮。 5.设置脉动力度350mmHg。 6.点击【准备】按钮。 7.按下【扳机】按键。 8.倒计时不归0时，按下【电源】开关按键。 预期结果： 8.治疗中途强制关机，挤压部件恢复初始位置。 实际结果： 8.治疗中途强制关机，挤压部件停止运行，未恢复初始位置。 注：重新开机，会恢复初始位置(九辰提出的Bug)。 | 分析：急停按钮是直接切断电源，电机无法运动 解决方法： |  | 设计问题 | 建议 |  |  |  | 2025.01.07
Bug11 | 电量不足强制关机后，充电下开机在移除充电线，选择任意模式，所有模式运行均失效。 | 1.产品样机电量已用完，产品样机关机。 2.通过TypeC连接电源，充电一段时间后，按下【电源】开关按键，产品样机开机。 3.选择任意一种模式，查看功能是否运行。 4.移除TypeC，在选择任意一种模式，查看功能是否运行。 预期结果： 3.充电模式：电量不足时，功能禁用并给出提示；电量充足时，功能正常运行。 4.充电模式：电量不足时，功能禁用并给出提示；电量充足时，功能正常运行。 实际结果： 3.预热界面/脉动准备界面/自动准备界面中实时温度为0℃且按下【扳机】按键，功能全部失效。 4.移除TypeC后，预热界面/脉动准备界面/自动准备界面中实时温度为0℃且按下【扳机】按键，功能全部失效。 | 分析：电量不足时，不应当运行 解决方法：电量不足时直接关闭屏幕，通过指示灯展示设备电量低 |  | 功能问题 | 严重 |  | 未解决 |  | 2025.01.08
Bug12 | 治疗结束界面按下【扳机】按键，指示灯黄色常亮显示。 | 1.产品样机开机状态下，眼盾已安装。 2.功能选择界面点击【热敷】功能。 3.设置热敷时间为11min，点击【准备】按钮。 4.按下【扳机】按键，等待倒计时间归0。 5.点击【扳机】按键。 预期结果： 5.治疗结束，【扳机】按键无效。 实际结果： 5.治疗结束，【扳机】按键按下，指示灯黄色常亮显示(急停状态)。 影响：若是这个状态下直接关机重启，所有模式准备中停止，就会出现，准备界面按下【停止】按钮，仍出现指示灯黄色常亮的情况。 | 分析：任务的关闭，状态不清晰 解决方法：停止状态和完成状态分开 |  | 功能问题 | 一般 |  | 已解决 |  | 2025.01.08 |  | 2025.01.08
Bug13 | 自动治疗结束界面，实时温度显示一直在变化。 | 1.产品样机开机状态下，眼盾已安装。 2.功能选择界面点击【热敷】功能。 3.设置热敷时间为11min，点击【准备】按钮。 4.按下【扳机】按键，等待倒计时间归0。 预期结果： 4.治疗结束，实时温度显示0。 实际结果： 4.治疗结束，实时温度数值一直在变化。 | 分析：任务的关闭，状态不清晰，完成后，没有关闭加热任务 解决方法：添加标志位，完成后，关闭加热任务 |  | 功能问题 | 一般 |  | 已解决 |  | 2025.01.08 |  | 2025.01.08
Bug14 | 预热和加热温度没有限制最高温度。 | 1.产品样机开机状态下，眼盾已安装。 2.功能选择界面点击【热敷】功能。 3.设置热敷时间为1min，点击【准备】按钮。 4.按下【扳机】按键，倒计时间不归0。 5.观察预热温度和加热温度是否在要求范围内。 预期结果： 5.加热面温度：41-43℃；背面温度：33-35℃。 实际结果： 5.加热面和背面温度均超过最高温度。 注：已修改，但加热面最高温度会达到44℃，背面最高温度能达到38℃。 | 分析：硬件防护功能ntc位置摆放不正确 解决方法：加热膜重新打样，ntc位置重新试验 |  | 功能问题 | 严重 |  | 已解决 |  | 2025.01.09 |  | 2025.01.09
Bug15 | 热敷过程，点击【停止】按钮指示灯没有黄色常亮显示。 | 1.产品样机开机状态下，眼盾已安装。 2.功能选择界面点击【热敷】功能。 3.设置热敷时间为1min，点击【准备】按钮。 4.按下【扳机】按键，倒计时间不归0。 5.按下【停止】按钮，观察指示灯情况。 预期结果： 5.治疗过程中止，指示灯黄色常亮显示。 实际结果： 5.治疗过程中止，指示灯白色常亮或闪烁显示。 注：脉动功能和自动功能在治疗中点击【停止】按钮也有这个问题。 | 分析：uart串口通讯异常，错误没有消除 解决方法：串口通讯异常时，进入中断消除错误 |  | 功能问题 | 一般 |  | 已解决 |  | 2025.01.08 |  | 2025.01.08
Bug16 | 【高风险】【出现频率高】隔断时间会出现一次挤压部件一直挤压(力度一直上升)，界面上实时力度显示为0mmHg的现象(待重现) | 1.产品样机开机状态下，选择【脉动】/【自动】功能。 2.产品样机电量不足，屏幕不断闪退重启，关机给样机充电一会，在移除TypeC。 3.选择【脉动】功能，运行观察挤压部件运行情况。 预期结果： 3.电量不足无法运行【脉动】/【自动】时，请给出相关提示信息，挤压部件禁止使用。 实际结果： 3.主机在运行，当前电量不足，闪退重启，在运行脉动模式，显示屏有电，指示灯板子指示灯不亮，挤压部件还在运行。 注：电量充足时，也有遇到此情况(重现时需要研发人员定位问题)。 | 分析：ADC芯片读取异常 解决方法： |  | 功能问题 | 严重 |  | 未解决 |  | 2025.01.08
Bug17 | 脉动电机到达传感器位置，仍在在维持震动(结构问题) | 1.产品样机开机状态下，挤压部件已安装。 2.功能选择界面点击【脉动】功能。 3.设置挤压力度为250mmHg，点击【准备】按钮。 4.按下【扳机】按键，等待倒计时间归0。 预期结果： 4.挤压部件恢复初始位置。 实际结果： 4.挤压部件恢复初始位置，挤压部件还在震动。 注：其中一台样机的挤压部件在恢复初始位置时，有这个现象出现。 | 分析：结构问题 解决方法：已优化 |  | 结构问题 | 一般 |  |  |  | 2025.01.08
Bug18 | 治疗界面急停中止，状态未复原前快速打开模式运行，立刻急停，指示灯没有黄色常亮显示。 | 1.产品样机开机状态下，选择任意一种模式。 2.功能选择界面点击【热敷】功能。 3.设置热敷时间5min，点击【准备】按钮。 4.按下【扳机】按键，倒计时不归0。 5.再次按下【扳机】按键或【停止】按钮。 6.快速选择【热敷】功能，进入热敷治疗界面，停止治疗，观察指示灯情况。 预期结果： 6.指示灯黄色常亮显示。 实际结果： 6.指示灯白色常亮(或白色闪烁)显示。 注：在上一个急停模式没恢复前，快速执行下一个急停模式，指示灯显示错误。 | 分析：uart串口通讯异常，错误没有消除 解决方法：串口通讯异常时，进入中断消除错误 |  | 功能问题 | 一般 |  | 未解决 |  | 2025.01.08
Bug19 | 【风险】【偶现】热敷中途扳机按键按下，眼盾未停止加热。 | 1.产品样机开机状态下，眼盾已安装。 2.功能选择界面点击【热敷】功能。 3.设置热敷时间为2min，点击【准备】按钮。 4.预热温度已完成，按下【扳机】按键。 5.倒计时不归0，再次按下【扳机】按键/【停止】按钮。 6.观察眼盾温度是否降温。 预期结果： 6.眼盾加热中止，开始降温。 实际结果： 6.眼盾加热继续，加热面/背面温度保持不变。 | 分析：uart串口通讯异常，错误没有消除 解决方法：串口通讯异常时，进入中断消除错误 |  | 功能问题 | 严重 |  | 未解决 |  | 2025.01.09
Bug20 | 眼盾预热温度实时显示初始值-0.5℃。 | 1.产品样机开机状态下，眼盾已安装。 2.功能选择界面点击【热敷】功能。 3.设置热敷时间为2min，点击【准备】按钮。 4.观察实时温度显示。 预期结果： 4.实时温度从0℃升温。 实际结果： 4.实时温度从-5℃升温。 | 分析：对眼顿的温度补偿 解决方法：ui更改就好 |  | 功能问题 | 一般 |  | 未解决 |  | 2025.01.09
Bug21 | 压力计的实时力度换算之后与实时力度显示的数值偏差大于50mmHg | 1.产品样机开机状态下，挤压部件未安装。 2.功能选择界面点击【脉动】功能。 3.安装挤压部件，设置脉动力度为250mmHg。 4.点击【准备】按钮，查看脉动力度是否正确。 5.点击【停止】按钮。 6.点击【返回首页】按钮。 7.功能选择界面点击【脉动】功能，查看脉动力度和挤压部件力度显示。 预期结果： 7.期望脉动实时力度和加压部件力度偏差不大于50mmHg。 实际结果： 7. 150mmHg： 实时显示180mmHg，压力计值：1.3N(114.985mmHg)，偏差在36mmHg 1.1N(97.295mmHg),偏差在53mmHg 250mmHg： 实时显示252mmHg，压力计值：2.2N(194.59mmHg)，偏差在55.41mmHg 1.9N(168.055mmHg),偏差在81.945mmHg 350mmHg： 实时显示353mmHg，压力计值：3.1N(274.195mmHg)，偏差在75.805mmHg 3.0N(265.35mmHg),偏差在84.65mmHg 450mmHg： 实时显示444mmHg，压力计值：4.1N(362.645mmHg)，偏差在87.355mmHg 550mmHg： 实时显示543mmHg，压力计值：5.3N(468.785mmHg)，偏差在81.215mmHg | 分析：压力计没有校准 解决方法：使用二次拟合的方式，对压力传感器校准 |  | 功能问题 | 一般 |  | 未解决 |  | 2025.01.09
Bug22 | 【偶现】脉动一段时间后挤压部件突然卡住，挤压部件不运行，实时力度正确显示。 | 1.挤压部件已安装，产品样机开机状态下。 2.功能选择界面点击【脉动】功能。 3.脉动设置界面，设置脉动力度为250mmHg。 4.点击【准备】按钮。 5.按下【扳机】按键，等待倒计时归0。 预期结果： 4.打开脉动治疗结束界面，脉动中止，挤压部件恢复初始位置。 实际结果： 4.脉动中途，挤压部件卡住不在挤压，界面倒计时正常计数，实时力度正常显示。 | 分析：电机中轴摩擦力过大，挤压头无法移动 解决方法： |  | 功能问题 | 一般 |  | 未解决 |  | 2025.01.09