## 产品研发阶段24.12.20
晟洛凯医疗科技(杭州)有限公司 SanitLook
软件缺陷记录
产品名称：手持热脉动睑板腺治疗仪 产品型号：SLK-01 软件版本：V0.0.1.20241212
编号 | 问题 | Bug重现步骤 | 分析及解决方法 | 所属功能 | Bug类型 | 严重程度 | 优先级 | Bug状态 | 登记人员 | 登记时间 | 解决人员 | 修改时间 | 关闭时间 | 备注
Bug1 | 状态栏中电池量图标未垂直居中显示。 | 1.打开功能选择界面或者其余界面，观察电池量图标，目前icon图标垂直方向中间位置偏上显示。 | 分析：UI显示问题 解决方法：改变UI位置 | 屏幕显示界面 | 界面UI问题 | 建议 |  |  |  | 2024.12.16
Bug2 | 电量图标点击后，电池量从一小部分变化到当前显示数值。 | 1.打开功能选择界面或者其余界面，点击电池量图标，发现电量图标数值变化。 预期结果： 1.电量数值显示当前电量，不可变化。 |  | 功能选择界面 | 功能问题 | 一般 |  |  |  | 2024.12.16
Bug3 | 显示的电量值和实际冲进去电量不一致。 | 1.打开功能选择界面，当前电量0%。 2.产品样机通过TypeC连接电源。 3.一直充电，查看电量图标变化(充电过程中电量显示已满，实际功率计还处在充电中)。 |  | 功能选择界面 | 功能问题 | 严重 |  |  |  | 2024.12.16
Bug4 | 充电速率过慢，早上9.41时开始充电，下午13.14结束，电量未满。(重新判断) | 1.样机关机状态下，通过TypeC连接电源。 2.观察并记录充电时长(连续充电3.5小时电量未满)。 |  | 充电功能 | 功能问题 | 严重 |  |  |  | 2024.12.16
Bug5 | 关机下部分电量充电中指示灯蓝色常亮显示(与设计不一致)。 | 1.打开功能选择界面，当前部分电量。 2.按下【电源】开关按键，产品样机关机。 3.产品样机通过TypeC连接电源。 4.观察显示屏和指示灯情况。 实际结果：黑屏显示正确，指示灯显示错误(应白色闪烁显示)。 |  | 功能选择界面 | 设计问题 | 一般 |  |  |  | 2024.12.16
Bug6 | 功能选择界面和其余界面充电时电量图标显示不一致(其余界面，电量图标显示蓝色)。 | 1.打开其余界面，当前部分电量。 2.产品样机通过TypeC连接电源。 3.观察状态栏【电量】图标和电量值是否显示正确。 4.观察指示灯情况。 实际结果: 3.功能选择界面，【电量】图标显示绿色，其余界面,【电量】图标显示蓝色(其余界面充电中电量图标显示错误)。 4.指示灯蓝色常亮显示(显示错误) |  | 充电功能 | 功能问题 | 一般 |  |  |  | 2024.12.16
Bug8 | 治疗次数计数界面数值显示000(使用完成次数和治疗次数初始值统一显示)。 | 1.在功能选择界面，点击【治疗次数计数】图标。 2.查看状态栏和信息展示区域是否与设计一致。 实际结果： 热敷、脉动和自动治疗次数显示:000 耗材使用完成次数界面显示:0 |  | 治疗次数计数界面 | 界面UI问题 | 建议 |  |  |  | 2024.12.16
Bug9 | 状态栏电量图标与设计不一致(应显示治疗次数图标)。 | 1.在功能选择界面，点击【热敷】功能。 2.查看状态栏和信息展示区域是否与设计一致。 实际结果: 状态栏右上角显示电池量图标。 |  | 热敷时间设置界面 | 设计问题 | 一般 |  |  |  | 2024.12.16
Bug10 | 各个设置界面的【-】和【+】按钮的UI显示问题。 | 1.在功能选择界面，点击【热敷】功能。 2.查看状态栏和信息展示区域是否与设计一致。 实际结果: 【-】和【+】按钮背景不圆。 |  | 热敷时间设置界面 | 界面UI问题 | 建议 |  |  |  | 2024.12.16
Bug11 | 力度参数默认值和调节范围显示错误(目前版本显示150mmHg) | 1.在功能选择界面，点击【脉动】功能。 2.查看状态栏和信息展示区域是否与设计一致。 实际结果: 2.脉动力度参数显示150mmHg(应显示250mmHg)。 脉动力度调节范围显示150-550mmHg(应显示150-350mmHg)。 |  | 脉动设置界面 | 设计问题 | 一般 |  |  |  | 2024.12.16
Bug12 | 各个模式的撤销修改参数设置均失败。 | 1.眼盾已安装，产品样机开机状态下。 2.功能选择界面点击【热敷】功能。 3.热敷时间设置界面，设置热敷时间为2min。 4.点击【返回】按钮。 5.功能选择界面点击【热敷】功能。 6.查看热敷时间是否为1min或上一次设置的时间值。 实际结果: 6.【返回】按钮撤销参数设置功能无效。(点击【返回】按钮，所有参数值均设置失败) |  | 热敷时间设置界面 | 功能问题 | 一般 |  |  |  | 2024.12.16
Bug13 | 【停止】按钮可点击。 | 1.产品样机开机状态下，眼盾已安装。 2.功能选择界面点击【热敷】功能。 3.设置热敷时间为11min，点击【准备】按钮。 4.按下【扳机】按键，等待倒计时间归0。 5.点击【热敷治疗已停止】弹窗以外区域。 实际结果： 5.【停止】按钮可以点击。产生后果：打开热敷治疗界面会弹出【热敷治疗已停止】弹窗。 |  | 热敷治疗结束界面 | 操作问题 | 一般 |  |  |  | 2024.12.16
Bug14 | 背面温度没有控制在33-35℃。 | 1.产品样机开机状态下，眼盾已安装。 2.功能选择界面点击【热敷】功能。 3.设置热敷时间为14min，点击【准备】按钮。 4.按下【扳机】按键。 5.观察背面温度是否在33-35℃。 实际结果： 4.背面温度会随着温度升高而超过设计要求。 | 分析：背面温度没有限制。 | 热敷治疗预热界面 | 功能问题 | 严重 |  |  |  | 2024.12.18
Bug15 | 接触面加热温度有偏差，与实时温度显示不一致。 | 1.产品样机开机状态下，眼盾已安装。 2.功能选择界面点击【热敷】功能。 3.设置热敷时间为14min，点击【准备】按钮。 4.按下【扳机】按键。 5.观察接触面温度是否在41-43℃。 实际结果： 5.实时显示温度显示42.1℃，眼盾接触面温度显示最高值39.4，中心值显示37.6℃。 | 分析：热传感器没有添加偏差设置 | 热敷治疗界面 | 功能问题 | 一般 |  |  |  | 2024.12.18
Bug16 | 重复按下【扳机】按键会弹出【热敷治疗已停止】弹窗 | 1.产品样机开机状态下，眼盾已安装。 2.功能选择界面点击【热敷】功能。 3.设置热敷时间为14min，点击【准备】按钮。 4.按下【扳机】按键。 5.重复按下【扳机】按键。 预期结果： 5.设计要求治疗过程按下【扳机】按键无效 实际结果： 5.重复按下【扳机】按键，热敷治疗结束。 | 分析：改成重复按下【扳机】停止加热。 | 热敷治疗停止界面 | 操作问题 | 一般 |  |  |  | 2024.12.18
Bug17 | 电池量显示0，实际上还有电可以使用。 | 1.产品样机开机状态下，眼盾已安装。 2.一直使用产品样机，查看电池量。 预期结果： 5.电池量减少到0，产品样机关机。 实际结果： 5.电池量图标显示0，产品样机还可以继续使用一段时间。 |  | 屏幕显示界面 | 功能问题 | 一般 |  |  |  | 2024.12.18
Bug18 | 【治疗已结束】弹窗中的【返回首页】按钮UI显示问题。 | 1.产品样机开机状态下，眼盾已安装。 2.功能选择界面点击【热敷】功能。 3.设置热敷时间为11min，点击【准备】按钮。 4.按下【扳机】按键，等待倒计时间归0。 5.点击【返回首页】按钮。 实际结果： 【返回首页】按钮的UI显示有误。 |  | 热敷治疗结束界面 | 界面UI问题 | 一般 |  |  |  | 2024.12.18
Bug19 | 实时脉动力度显示偏差超过50mmHg(与设计不一致)。 | 1.产品样机开机状态下，挤压部件未安装。 2.功能选择界面点击【脉动】功能。 3.安装挤压部件。 4.设置脉动力度为350mmHg，点击【准备】按钮。 5.按下【扳机】按键，倒计时间不归0。 预期结果： 脉动力度实时显示350±50mmHg。 实际结果： 5.脉动力度实时显示190-445mmHg。 |  | 脉动治疗界面 | 功能问题 | 一般 |  |  |  | 2024.12.18
Bug20 | 开机中功率计显示3.522W，电池量值为0，电量图标未显示绿色。 | 1.产品样机电量已用完。 2.通过TypeC连接电源，按下【电源】开关按键。 3.观察电量和指示灯变化。 预期结果: 3.【电量】图标显示绿色，电量值显示充电中。指示灯白色闪烁。 实际结果： 3.【电量】图标显示蓝色，电量值显示未充电中。指示灯白色常亮，功率计显示3.522W。 |  | 充电功能 | 功能问题 | 严重 |  |  |  | 2024.12.18
Bug21 | 加热时间超过预期值10-20S。 | 1.产品样机开机状态下，眼盾已安装。 2.功能选择界面点击【热敷】功能。 3.设置热敷时间为2min，点击【准备】按钮。 4.预热温度刚开始，按下【扳机】按键。 预期结果: 4.眼盾加热到恒定温度范围时间在10-20s。 实际结果: 4.从预热温度刚开始升温到41℃所消耗时间35.45s、26s(自动模式下眼盾加热也存在这个问题)。 |  | 热敷治疗界面 | 功能问题 | 一般 |  |  |  | 2024.12.18
Bug22 | 【自动治疗已停止】弹框UI背景显示多余文字。 | 1.眼盾和挤压部件已安装，产品样机开机状态下。 2.功能选择界面点击【自动】功能。 3.设置热敷时间为9min。 4.点击【下一步】按钮。 5.设置脉动力度250mmHg。 6.点击【准备】按钮。 7.点击【停止】按钮。 预期结果： 7.【自动治疗已停止】弹框UI文字和布局显示正确。 实际结果： 7.【自动治疗已停止】弹框背景下显示多余文字。 |  | 热敷治疗停止界面 | 界面UI问题 | 一般 |  |  |  | 2024.12.18

## 加热温度记录数据
8分钟测试(每个一分钟记录一次数据)
预热过程:
数据编号 | 实时温度 |  | 接触面中心点 |  |  |  | 背面中心点 |  |  | 环境温度 | 预热时长
| 接触面 | 背面 | Max | Cen | Min | 温度偏差 | Max | Cen | Min
1 | 38.4 |  | 36.2 | 14.7 | 35.3 | 2.2-3.1 |  |  |  |  | 37.7℃ | 17.71s
2 | 38.8 |  | 36.1 | 16.8 | 35.1 | 2.7-3.7 |  |  |  |  | 37.9℃ | 9.51s
3 | 36.6 |  | 34.3 | 14.6 | 33.8 | 2.3-2.8 |  |  |  |  | 38.2℃ | 12.22s
4 |  | 38.4 |  |  |  |  | 35.2 | 14.7 | 34.5 |  | 38.4℃ | 13.16s
5 |  | 36.6 |  |  |  |  | 34.5 | 14.9 | 34 |  | 38.6℃ | 11.26s
6 |  | 38.9 |  |  |  |  | 35.3 | 17.3 | 34.7 |  | 38.7℃ | 13.07s
7 | [10 empty] | 38.9℃ | 12.66s
8 | [10 empty] | 38.9℃ | 12.54s
9
8分钟测试(每个一分钟记录一次数据)
加热过程:
数据编号 | 实时温度 |  | 接触面中心点 |  |  |  | 背面中心点 |  |  | 环境温度 | 加热时长
| 接触面 | 背面 | Max | Cen | Min | 温度偏差 | Max | Cen | Min
1 | 42.1 |  | 39.7 | 14.8 | 38.9 | 2.4-3.2 |  |  |  |  | 41℃ | 35.45s
2 | 42.1 |  | 39.4 | 14.6 | 37.2 | 2.7-3.9 |  |  |  |  | 41℃ | 26s
3 | 42.1 |  | 39.9 | 14.9 | 38.8 | 2.2-3.3 |  |  |  |  | 41℃ | 11.82s
4 | 42.1 |  | 39.4 | 14.4 | 37.6 | 2.7-4.5 |  |  |  |  | 41℃ | 10.62s
5 | 42.2 |  | 39.6 | 14.9 | 38.8 | 2.6-3.2 |  |  |  |  | 41℃ | 11.98s
6 |  | 42.2 |  |  |  |  | 39.3 | 15.3 | 38.7 |  | 41℃ | 11.33s
7 |  | 42.1 |  |  |  |  | 39 | 15.4 | 38.6
8
14分钟测试(每个3分钟记录一次数据)
预热过程:
数据编号 | 实时温度 |  | 接触面中心点 |  |  |  | 背面中心点 |  |  | 环境温度 | 预热时长
| 接触面 | 背面 | Max | Cen | Min | 温度偏差 | Max | Cen | Min
1 | 38.1 |  | 36 | 17.2 | 34.8 | 2.1-3.3
2 | 38.6 |  | 36.6 | 17.1 | 35.6 | 2.0-3.0
3 |  | 38.6 |  |  |  |  | 36.6 | 19 | 36.4
4
14分钟测试(每个3分钟记录一次数据)
加热过程:
数据编号 | 实时温度 |  | 接触面中心点 |  |  |  | 背面中心点 |  |  | 环境温度 | 加热时长
| 接触面 | 背面 | Max | Cen | Min | 温度偏差 | Max | Cen | Min
1 | 42.3 |  | 39.9 | 16.9 | 38.8 | 2.4-3.5
2 | 42.2 |  | 40.4 | 17.7 | 39.4 | 1.8-2.8
3 | 42.3 |  | 39.6 | 17 | 39 | 2.7-3.3
4 | 42.1 |  | 39.8 | 17.5 | 39.2 | 2.3-2.9
5 | 42.3 |  | 40.2 | 17.7 | 39.3 | 2.1-3.0
6 |  | 42.3 |  |  |  |  | 39.5 | 17.5 | 39.1
7 |  | 42.1 |  |  |  |  | 40 | 18.2 | 39.6
8 |  | 42.3 |  |  |  |  | 39.5 | 17.5 | 39.1
9 |  | 42.2 |  |  |  |  | 39.7 | 18.2 | 39.3
10 |  | 42.4 |  |  |  |  | 40.1 | 18.7 | 39.1

## 产品研发阶段25.01.09
晟洛凯医疗科技(杭州)有限公司 SanitLook
软件缺陷记录
产品名称：手持热脉动睑板腺治疗仪 产品型号：SLK-01 软件版本：V0.0.3.20250109 Bug数量：22 已修改数量：8 未修改数量：14 高风险数量：2
主要问题： 1.电量图标问题(待解决) 2.充电效率和使用时长问题(下周待验证) 3.挤压部件持续挤压和力度偏差超过问题(待解决) 4.电量不足时功能是否运行的流程问题(待解决) 5.眼盾加热膜需要更换，眼盾接触面加热指标(待验证) 6.眼盾预热和热敷中途移除的流程(下周待验证)
编号 | 问题 | Bug重现步骤 | 分析及解决方法 | 所属功能 | Bug类型 | 严重程度 | 优先级 | Bug状态 | 登记人员 | 登记时间 | 解决人员 | 修改时间 | 备注
Bug1 | 开机时电量图标值在变化。 | 1.当前样机处于部分电量状态，打开功能选择界面或其余界面，观察状态栏【电量】图标和电量值。 2.按下【电源】按键，样机关机。 3.重新按下【电源】按键，样机开机，观察状态栏【电量】图标和电量值。 预期结果： 1.【电量】值处于固定位置。 3.【电量】值处于固定位置，和第一个步骤的电量数值相同。 实际结果： 1.【电量】值处于固定位置。 3.开机后【电量】值发生变化，最后会停在固定位置。 | 分析：开机的瞬间，电量计需要读取电池电量，需要一定的时间 解决方法：可以优化这个时间 |  | 功能问题 | 一般 |  | 未解决 |  | 2025.01.07
Bug2 | 正常治疗结束后指示灯黄色常亮转变为白色常亮显示。 | 1.当前产品样机开机状态。 2.打开功能选择界面，选择任意一个模式运行。 3.设置相应参数，点击【准备】按钮。 4.按下【扳机】按键。 5.等待倒计时归0。 6.观察【电量】图标和指示灯情况。 预期结果： 6.倒计时归0，治疗结束后指示灯保持白色常亮显示。 实际结果： 6.倒计时归0，治疗结束后指示灯先黄色常亮显示，再白色常亮显示。 | 分析：加热任务的关闭，状态不清晰 解决方法：停止状态和完成状态分开 |  | 功能问题 | 一般 |  | 已解决 |  | 2025.01.07 |  | 2025.01.07
Bug3 | 治疗结束界面和治疗停止界面底下停止按钮可以点击(应不可点击)。 | 1.产品样机开机状态下，眼盾已安装。 2.功能选择界面点击【热敷】功能。 3.设置热敷时间为14min，点击【准备】按钮。 4.点击【停止】按钮。 5.点击【返回首页】按钮以外区域。 预期结果： 5.【治疗已停止】弹框下，不可以点击【停止】按钮。 实际结果： 5.【治疗已停止】弹框下，可以点击【停止】按钮。 注：脉动模式和自动模式的治疗结束和治疗停止界面均可以点击【停止】按钮。 | 分析：任务的关闭，状态不清晰 解决方法：停止状态和完成状态分开 |  | 功能问题 | 一般 |  | 已解决 |  | 2025.01.07 |  | 2025.01.07
Bug4 | 脉动准备界面点击【停止】按钮指示灯会先黄色常亮在白色常亮。(挤压部件准备中处于初始位置，停止操作不算急停) | 1.产品样机开机状态下，挤压部件已安装。 2.功能选择界面点击【脉动】功能。 3.设置脉动力度为250mmHg，点击【准备】按钮。 4.点击【停止】按钮，观察指示灯变化。 预期结果： 4.指示灯无变化，保持白色常亮显示。 实际结果： 4.指示灯先黄色常亮显示，再白色常亮显示。 | 分析：任务的关闭，状态不清晰 解决方法：停止状态和完成状态分开 |  | 功能问题 | 一般 |  | 已解决 |  | 2025.01.07 |  | 2025.01.08
Bug5 | 电量图标在垂直方向上未居中显示。 | 1.打开功能选择界面或其余界面，观察状态栏【电量】图标显示。 预期结果： 1.【电量】图标应垂直居中显示。 实际结果： 1.【电量】图标未垂直居中显示。 | 分析：ui问题 解决方法：可以优化 |  | 界面UI问题 | 建议 |  | 未解决 |  | 2025.01.07
Bug6 | 自动治疗已停止弹窗有重复弹窗，重复弹窗之间有字体显示。 | 1.产品样机开机状态下，眼盾未安装。 2.功能选择界面点击【自动】功能。 3.安装眼盾或挤压部件，设置热敷时间为10min。 4.点击【下一步】按钮。 5.点击【准备】按钮，查看自动治疗界面倒计时是否显示正确。 6.点击【停止】按钮。 预期结果： 6.【自动治疗已停止】弹窗UI显示正确。 实际结果： 6.【自动治疗已停止】弹窗，重叠弹窗中间有多余文字显示。 | 分析：任务的关闭，状态不清晰 解决方法：停止状态和完成状态分开 |  | 界面UI问题 | 建议 |  | 已解决 |  | 2025.01.07 |  | 2025.01.08
Bug7 | 自动治疗停止时，倒计时未归0。 | 1.产品样机开机状态下，眼盾未安装。 2.功能选择界面点击【自动】功能。 3.安装眼盾或挤压部件，设置热敷时间为10min。 4.点击【下一步】按钮。 5.点击【准备】按钮，查看自动治疗界面倒计时是否显示正确。 6.点击【停止】按钮。 预期结果： 6.【自动治疗已停止】，倒计时归0。 实际结果： 6.【自动治疗已停止】，倒计时显示10:00。 | 分析：ui问题 解决方法：倒计时结束以后，改成0就好 |  | 功能问题 | 建议 |  | 未解决 |  | 2025.01.07
Bug8 | 样机一直使用，电量值已经显示为0，关机再重启后电量图标数值发生变化。(电量图标显示的数值和实际电量值可能不一致) | 1.当前样机处于部分电量状态，一直运行样机知道电量值为0。 2.按下【电源】按键，样机关机。 3.重新按下【电源】按键，样机开机，观察状态栏【电量】图标和电量值。 预期结果： 1.【电量】值处于0。 3.【电量】值处于0。 实际结果： 1.【电量】值处于0。 3.开机后【电量】值发生变化，还存在一部分电量。 | 分析：平繁更换电池，电量计不正确 解决方法： |  | 功能问题 | 一般 |  | 未解决 |  | 2025.01.07
Bug9 | 倒计时归0时，没有弹出【已治疗完成】弹窗的情况下应不可点击【停止】按键。 | 1.眼盾和挤压部件已安装，产品样机开机状态下。 2.功能选择界面点击【自动】功能。 3.设置热敷时间为15min。 4.点击【下一步】按钮。 5.设置脉动力度150mmHg。 6.点击【准备】按钮。 7.按下【扳机】按键，等待倒计时归0。 8.在倒计时为00:00时，点击【停止】按钮。 预期结果： 8.治疗已结束，【停止】按钮不可以点击。 实际结果： 8.【停止】按钮可以点击。 注：暂时不解决 | 分析：屏幕没有发送停止命令 解决方法：已添加命令 |  | 设计问题 | 建议 |  |  |  | 2025.01.07
Bug10 | 自动治疗过程或者脉动治疗过程中，强制关机，挤压部件未恢复初始位置。 | 1.眼盾和挤压部件已安装，产品样机开机状态下。 2.功能选择界面点击【自动】功能。 3.设置热敷时间为2min。 4.点击【下一步】按钮。 5.设置脉动力度350mmHg。 6.点击【准备】按钮。 7.按下【扳机】按键。 8.倒计时不归0时，按下【电源】开关按键。 预期结果： 8.治疗中途强制关机，挤压部件恢复初始位置。 实际结果： 8.治疗中途强制关机，挤压部件停止运行，未恢复初始位置。 注：重新开机，会恢复初始位置(九辰提出的Bug)。 | 分析：急停按钮是直接切断电源，电机无法运动 解决方法： |  | 设计问题 | 建议 |  | 暂不解决 |  | 2025.01.07
Bug11 | 电量不足强制关机后，充电下开机在移除充电线，选择任意模式，所有模式运行均失效。 | 1.产品样机电量已用完，产品样机关机。 2.通过TypeC连接电源，充电一段时间后，按下【电源】开关按键，产品样机开机。 3.选择任意一种模式，查看功能是否运行。 4.移除TypeC，在选择任意一种模式，查看功能是否运行。 预期结果： 3.充电模式：电量不足时，功能禁用并给出提示；电量充足时，功能正常运行。 4.充电模式：电量不足时，功能禁用并给出提示；电量充足时，功能正常运行。 实际结果： 3.预热界面/脉动准备界面/自动准备界面中实时温度为0℃且按下【扳机】按键，功能全部失效。 4.移除TypeC后，预热界面/脉动准备界面/自动准备界面中实时温度为0℃且按下【扳机】按键，功能全部失效。 | 分析：电量不足时，不应当运行 解决方法：电量不足时直接关闭屏幕，通过指示灯展示设备电量低 |  | 功能问题 | 严重 |  | 未解决 |  | 2025.01.08
Bug12 | 治疗结束界面按下【扳机】按键，指示灯黄色常亮显示。 | 1.产品样机开机状态下，眼盾已安装。 2.功能选择界面点击【热敷】功能。 3.设置热敷时间为11min，点击【准备】按钮。 4.按下【扳机】按键，等待倒计时间归0。 5.点击【扳机】按键。 预期结果： 5.治疗结束，【扳机】按键无效。 实际结果： 5.治疗结束，【扳机】按键按下，指示灯黄色常亮显示(急停状态)。 影响：若是这个状态下直接关机重启，所有模式准备中停止，就会出现，准备界面按下【停止】按钮，仍出现指示灯黄色常亮的情况。 | 分析：任务的关闭，状态不清晰 解决方法：停止状态和完成状态分开 |  | 功能问题 | 一般 |  | 已解决 |  | 2025.01.08 |  | 2025.01.08
Bug13 | 自动治疗结束界面，实时温度显示一直在变化。 | 1.产品样机开机状态下，眼盾已安装。 2.功能选择界面点击【热敷】功能。 3.设置热敷时间为11min，点击【准备】按钮。 4.按下【扳机】按键，等待倒计时间归0。 预期结果： 4.治疗结束，实时温度显示0。 实际结果： 4.治疗结束，实时温度数值一直在变化。 | 分析：任务的关闭，状态不清晰，完成后，没有关闭加热任务 解决方法：添加标志位，完成后，关闭加热任务 |  | 功能问题 | 一般 |  | 已解决 |  | 2025.01.08 |  | 2025.01.08
Bug14 | 预热和加热温度没有限制最高温度。 | 1.产品样机开机状态下，眼盾已安装。 2.功能选择界面点击【热敷】功能。 3.设置热敷时间为1min，点击【准备】按钮。 4.按下【扳机】按键，倒计时间不归0。 5.观察预热温度和加热温度是否在要求范围内。 预期结果： 5.加热面温度：41-43℃；背面温度：33-35℃。 实际结果： 5.加热面和背面温度均超过最高温度。 注：已修改，但加热面最高温度会达到44℃，背面最高温度能达到38℃。 | 分析：硬件防护功能ntc位置摆放不正确 解决方法：加热膜重新打样，ntc位置重新试验 |  | 功能问题 | 严重 |  | 已解决 |  | 2025.01.09 |  | 2025.01.09
Bug15 | 热敷过程，点击【停止】按钮指示灯没有黄色常亮显示。 | 1.产品样机开机状态下，眼盾已安装。 2.功能选择界面点击【热敷】功能。 3.设置热敷时间为1min，点击【准备】按钮。 4.按下【扳机】按键，倒计时间不归0。 5.按下【停止】按钮，观察指示灯情况。 预期结果： 5.治疗过程中止，指示灯黄色常亮显示。 实际结果： 5.治疗过程中止，指示灯白色常亮或闪烁显示。 注：脉动功能和自动功能在治疗中点击【停止】按钮也有这个问题。 | 分析：uart串口通讯异常，错误没有消除 解决方法：串口通讯异常时，进入中断消除错误 |  | 功能问题 | 一般 |  | 已解决 |  | 2025.01.08 |  | 2025.01.08
Bug16 | 【高风险】【出现频率高】隔断时间会出现一次挤压部件一直挤压(力度一直上升)，界面上实时力度显示为0mmHg的现象(待重现) | 1.产品样机开机状态下，选择【脉动】/【自动】功能。 2.产品样机电量不足，屏幕不断闪退重启，关机给样机充电一会，在移除TypeC。 3.选择【脉动】功能，运行观察挤压部件运行情况。 预期结果： 3.电量不足无法运行【脉动】/【自动】时，请给出相关提示信息，挤压部件禁止使用。 实际结果： 3.主机在运行，当前电量不足，闪退重启，在运行脉动模式，显示屏有电，指示灯板子指示灯不亮，挤压部件还在运行。 注：电量充足时，也有遇到此情况(重现时需要研发人员定位问题)。 | 分析：ADC芯片读取异常 解决方法： |  | 功能问题 | 严重 |  | 未解决 |  | 2025.01.08
Bug17 | 脉动电机到达传感器位置，仍在在维持震动(结构问题) | 1.产品样机开机状态下，挤压部件已安装。 2.功能选择界面点击【脉动】功能。 3.设置挤压力度为250mmHg，点击【准备】按钮。 4.按下【扳机】按键，等待倒计时间归0。 预期结果： 4.挤压部件恢复初始位置。 实际结果： 4.挤压部件恢复初始位置，挤压部件还在震动。 注：其中一台样机的挤压部件在恢复初始位置时，有这个现象出现。 | 分析：结构问题 解决方法：已优化 |  | 结构问题 | 一般 |  |  |  | 2025.01.08
Bug18 | 治疗界面急停中止，状态未复原前快速打开模式运行，立刻急停，指示灯没有黄色常亮显示。 | 1.产品样机开机状态下，选择任意一种模式。 2.功能选择界面点击【热敷】功能。 3.设置热敷时间5min，点击【准备】按钮。 4.按下【扳机】按键，倒计时不归0。 5.再次按下【扳机】按键或【停止】按钮。 6.快速选择【热敷】功能，进入热敷治疗界面，停止治疗，观察指示灯情况。 预期结果： 6.指示灯黄色常亮显示。 实际结果： 6.指示灯白色常亮(或白色闪烁)显示。 注：在上一个急停模式没恢复前，快速执行下一个急停模式，指示灯显示错误。 | 分析：uart串口通讯异常，错误没有消除 解决方法：串口通讯异常时，进入中断消除错误 |  | 功能问题 | 一般 |  | 已解决 |  | 2025.01.08 |  | 2025.1.16
Bug19 | 【风险】【偶现】热敷中途扳机按键按下，眼盾未停止加热。 | 1.产品样机开机状态下，眼盾已安装。 2.功能选择界面点击【热敷】功能。 3.设置热敷时间为2min，点击【准备】按钮。 4.预热温度已完成，按下【扳机】按键。 5.倒计时不归0，再次按下【扳机】按键/【停止】按钮。 6.观察眼盾温度是否降温。 预期结果： 6.眼盾加热中止，开始降温。 实际结果： 6.眼盾加热继续，加热面/背面温度保持不变。 | 分析：uart串口通讯异常，错误没有消除 解决方法：串口通讯异常时，进入中断消除错误 |  | 功能问题 | 严重 |  | 未解决 |  | 2025.01.09
Bug20 | 眼盾预热温度实时显示初始值-0.5℃。 | 1.产品样机开机状态下，眼盾已安装。 2.功能选择界面点击【热敷】功能。 3.设置热敷时间为2min，点击【准备】按钮。 4.观察实时温度显示。 预期结果： 4.实时温度从0℃升温。 实际结果： 4.实时温度从-5℃升温。 | 分析：对眼盾的温度补偿 解决方法：ui更改就好 |  | 功能问题 | 一般 |  | 未解决 |  | 2025.01.09
Bug21 | 压力计的实时力度换算之后与实时力度显示的数值偏差大于50mmHg | 1.产品样机开机状态下，挤压部件未安装。 2.功能选择界面点击【脉动】功能。 3.安装挤压部件，设置脉动力度为250mmHg。 4.点击【准备】按钮，查看脉动力度是否正确。 5.点击【停止】按钮。 6.点击【返回首页】按钮。 7.功能选择界面点击【脉动】功能，查看脉动力度和挤压部件力度显示。 预期结果： 7.期望脉动实时力度和加压部件力度偏差不大于50mmHg。 实际结果： 7. 150mmHg： 实时显示180mmHg，压力计值：1.3N(114.985mmHg)，偏差在36mmHg 1.1N(97.295mmHg),偏差在53mmHg 250mmHg： 实时显示252mmHg，压力计值：2.2N(194.59mmHg)，偏差在55.41mmHg 1.9N(168.055mmHg),偏差在81.945mmHg 350mmHg： 实时显示353mmHg，压力计值：3.1N(274.195mmHg)，偏差在75.805mmHg 3.0N(265.35mmHg),偏差在84.65mmHg 450mmHg： 实时显示444mmHg，压力计值：4.1N(362.645mmHg)，偏差在87.355mmHg 550mmHg： 实时显示543mmHg，压力计值：5.3N(468.785mmHg)，偏差在81.215mmHg | 分析：压力计没有校准 解决方法：使用二次拟合的方式，对压力传感器校准 |  | 功能问题 | 一般 |  | 已解决 |  | 2025.01.09 |  | 2025.1.16
Bug22 | 【偶现】脉动一段时间后挤压部件突然卡住，挤压部件不运行，实时力度正确显示。 | 1.挤压部件已安装，产品样机开机状态下。 2.功能选择界面点击【脉动】功能。 3.脉动设置界面，设置脉动力度为250mmHg。 4.点击【准备】按钮。 5.按下【扳机】按键，等待倒计时归0。 预期结果： 4.打开脉动治疗结束界面，脉动中止，挤压部件恢复初始位置。 实际结果： 4.脉动中途，挤压部件卡住不在挤压，界面倒计时正常计数，实时力度正常显示。 | 分析：电机中轴摩擦力过大，挤压头无法移动 解决方法： |  | 功能问题 | 一般 |  | 未解决 |  | 2025.01.09
Bug23 | 产品样机没电自动关机，充电后在自动开机前立马按下【电源】按键，开机后挤压部件不会恢复初始位置，挤压部件功能无法正常运行。 | 1.产品样机开机状态将电量耗尽。 2.连接TypeC，自动重启前立刻按下【开关】按键。 3.产品样机开机，选择任意模式运行。 4.观察功能是否正常运行。 预期结果： 1.自动关机，挤压部件停止运行，不会恢复初始位置。 2.产品样机开机后，挤压部件恢复初始位置。 4.所有模式功能正常运行。 实际结果： 1.自动关机，挤压部件停止运行，不会恢复初始位置。 2.产品样机开机后，挤压部件未恢复初始位置。 4.【脉动】/【自动】挤压功能不运行，挤压部件仍卡在之前停止位置，【热敷】功能正常使用。 | 分析： 解决方法： |  | 功能问题 | 一般 |  | 未解决 |  | 2025.01.13

## 产品研发阶段25.01.24
晟洛凯医疗科技(杭州)有限公司 SanitLook
软件缺陷记录
产品名称：手持热脉动睑板腺治疗仪 产品型号：SLK-01 软件版本：V0.0.5.202501024 Bug数量： 已修改数量： 未修改数量： 高风险数量：
主要问题： 1.电量图标问题(待解决) 2.充电效率和使用时长问题(年后待验证) 3.挤压部件持续挤压和力度偏差超过问题(已解决) 4.电量不足时功能是否运行的流程问题(年后待解决验证) 5.眼盾加热膜需要更换，眼盾接触面加热指标(年后待验证) 6.眼盾预热和热敷中途移除的流程(年后待验证)
编号 | 问题 | Bug重现步骤 | 分析及解决方法 | 所属功能 | Bug类型 | 严重程度 | 优先级 | Bug状态 | 登记人员 | 登记时间 | 解决人员 | 修改时间 | 备注
Bug1 | 开机时电量图标值在变化。 | 1.当前样机处于部分电量状态，打开功能选择界面或其余界面，观察状态栏【电量】图标和电量值。 2.按下【电源】按键，样机关机。 3.重新按下【电源】按键，样机开机，观察状态栏【电量】图标和电量值。 预期结果： 1.【电量】值处于固定位置。 3.【电量】值处于固定位置，和第一个步骤的电量数值相同。 实际结果： 1.【电量】值处于固定位置。 3.开机后【电量】值发生变化，最后会停在固定位置。 | 分析：开机的瞬间，电量计需要读取电池电量，需要一定的时间 解决方法：可以优化这个时间 |  | 功能问题 | 一般 |  | 未解决 |  | 2025.01.07
Bug2 | 正常治疗结束后指示灯黄色常亮转变为白色常亮显示。 | 1.当前产品样机开机状态。 2.打开功能选择界面，选择任意一个模式运行。 3.设置相应参数，点击【准备】按钮。 4.按下【扳机】按键。 5.等待倒计时归0。 6.观察【电量】图标和指示灯情况。 预期结果： 6.倒计时归0，治疗结束后指示灯保持白色常亮显示。 实际结果： 6.倒计时归0，治疗结束后指示灯先黄色常亮显示，再白色常亮显示。 | 分析：加热任务的关闭，状态不清晰 解决方法：停止状态和完成状态分开 |  | 功能问题 | 一般 |  | 已解决 |  | 2025.01.07 |  | 2025.01.07
Bug3 | 治疗结束界面和治疗停止界面底下停止按钮可以点击(应不可点击)。 | 1.产品样机开机状态下，眼盾已安装。 2.功能选择界面点击【热敷】功能。 3.设置热敷时间为14min，点击【准备】按钮。 4.点击【停止】按钮。 5.点击【返回首页】按钮以外区域。 预期结果： 5.【治疗已停止】弹框下，不可以点击【停止】按钮。 实际结果： 5.【治疗已停止】弹框下，可以点击【停止】按钮。 注：脉动模式和自动模式的治疗结束和治疗停止界面均可以点击【停止】按钮。 | 分析：任务的关闭，状态不清晰 解决方法：停止状态和完成状态分开 |  | 功能问题 | 一般 |  | 已解决 |  | 2025.01.07 |  | 2025.01.07
Bug4 | 脉动准备界面点击【停止】按钮指示灯会先黄色常亮在白色常亮。(挤压部件准备中处于初始位置，停止操作不算急停) | 1.产品样机开机状态下，挤压部件已安装。 2.功能选择界面点击【脉动】功能。 3.设置脉动力度为250mmHg，点击【准备】按钮。 4.点击【停止】按钮，观察指示灯变化。 预期结果： 4.指示灯无变化，保持白色常亮显示。 实际结果： 4.指示灯先黄色常亮显示，再白色常亮显示。 | 分析：任务的关闭，状态不清晰 解决方法：停止状态和完成状态分开 |  | 功能问题 | 一般 |  | 已解决 |  | 2025.01.07 |  | 2025.01.08
Bug5 | 电量图标在垂直方向上未居中显示。 | 1.打开功能选择界面或其余界面，观察状态栏【电量】图标显示。 预期结果： 1.【电量】图标应垂直居中显示。 实际结果： 1.【电量】图标未垂直居中显示。 | 分析：ui问题 解决方法：可以优化 |  | 界面UI问题 | 建议 |  | 未解决 |  | 2025.01.07
Bug6 | 自动治疗已停止弹窗有重复弹窗，重复弹窗之间有字体显示。 | 1.产品样机开机状态下，眼盾未安装。 2.功能选择界面点击【自动】功能。 3.安装眼盾或挤压部件，设置热敷时间为10min。 4.点击【下一步】按钮。 5.点击【准备】按钮，查看自动治疗界面倒计时是否显示正确。 6.点击【停止】按钮。 预期结果： 6.【自动治疗已停止】弹窗UI显示正确。 实际结果： 6.【自动治疗已停止】弹窗，重叠弹窗中间有多余文字显示。 | 分析：任务的关闭，状态不清晰 解决方法：停止状态和完成状态分开 |  | 界面UI问题 | 建议 |  | 已解决 |  | 2025.01.07 |  | 2025.01.08
Bug7 | 自动治疗停止时，倒计时未归0。 | 1.产品样机开机状态下，眼盾未安装。 2.功能选择界面点击【自动】功能。 3.安装眼盾或挤压部件，设置热敷时间为10min。 4.点击【下一步】按钮。 5.点击【准备】按钮，查看自动治疗界面倒计时是否显示正确。 6.点击【停止】按钮。 预期结果： 6.【自动治疗已停止】，倒计时归0。 实际结果： 6.【自动治疗已停止】，倒计时显示10:00。 | 分析：ui问题 解决方法：倒计时结束以后，改成0就好 |  | 功能问题 | 建议 |  | 未解决 |  | 2025.01.07
Bug8 | 样机一直使用，电量值已经显示为0，关机再重启后电量图标数值发生变化。(电量图标显示的数值和实际电量值可能不一致) | 1.当前样机处于部分电量状态，一直运行样机知道电量值为0。 2.按下【电源】按键，样机关机。 3.重新按下【电源】按键，样机开机，观察状态栏【电量】图标和电量值。 预期结果： 1.【电量】值处于0。 3.【电量】值处于0。 实际结果： 1.【电量】值处于0。 3.开机后【电量】值发生变化，还存在一部分电量。 | 分析：平繁更换电池，电量计不正确 解决方法： |  | 功能问题 | 一般 |  | 未解决 |  | 2025.01.07
Bug9 | 倒计时归0时，没有弹出【已治疗完成】弹窗的情况下应不可点击【停止】按键。 | 1.眼盾和挤压部件已安装，产品样机开机状态下。 2.功能选择界面点击【自动】功能。 3.设置热敷时间为15min。 4.点击【下一步】按钮。 5.设置脉动力度150mmHg。 6.点击【准备】按钮。 7.按下【扳机】按键，等待倒计时归0。 8.在倒计时为00:00时，点击【停止】按钮。 预期结果： 8.治疗已结束，【停止】按钮不可以点击。 实际结果： 8.【停止】按钮可以点击。 注：暂时不解决 | 分析：屏幕没有发送停止命令 解决方法：已添加命令 |  | 设计问题 | 建议 |  |  |  | 2025.01.07
Bug10 | 自动治疗过程或者脉动治疗过程中，强制关机，挤压部件未恢复初始位置。 | 1.眼盾和挤压部件已安装，产品样机开机状态下。 2.功能选择界面点击【自动】功能。 3.设置热敷时间为2min。 4.点击【下一步】按钮。 5.设置脉动力度350mmHg。 6.点击【准备】按钮。 7.按下【扳机】按键。 8.倒计时不归0时，按下【电源】开关按键。 预期结果： 8.治疗中途强制关机，挤压部件恢复初始位置。 实际结果： 8.治疗中途强制关机，挤压部件停止运行，未恢复初始位置。 注：重新开机，会恢复初始位置(九辰提出的Bug)。 | 分析：急停按钮是直接切断电源，电机无法运动 解决方法： |  | 设计问题 | 建议 |  | 暂不解决 |  | 2025.01.07
Bug11 | 电量不足强制关机后，充电下开机在移除充电线，选择任意模式，所有模式运行均失效。 | 1.产品样机电量已用完，产品样机关机。 2.通过TypeC连接电源，充电一段时间后，按下【电源】开关按键，产品样机开机。 3.选择任意一种模式，查看功能是否运行。 4.移除TypeC，在选择任意一种模式，查看功能是否运行。 预期结果： 3.充电模式：电量不足时，功能禁用并给出提示；电量充足时，功能正常运行。 4.充电模式：电量不足时，功能禁用并给出提示；电量充足时，功能正常运行。 实际结果： 3.预热界面/脉动准备界面/自动准备界面中实时温度为0℃且按下【扳机】按键，功能全部失效。 4.移除TypeC后，预热界面/脉动准备界面/自动准备界面中实时温度为0℃且按下【扳机】按键，功能全部失效。 | 分析：电量不足时，不应当运行 解决方法：电量不足时直接关闭屏幕，通过指示灯展示设备电量低 |  | 功能问题 | 严重 |  | 未解决 |  | 2025.01.08
Bug12 | 治疗结束界面按下【扳机】按键，指示灯黄色常亮显示。 | 1.产品样机开机状态下，眼盾已安装。 2.功能选择界面点击【热敷】功能。 3.设置热敷时间为11min，点击【准备】按钮。 4.按下【扳机】按键，等待倒计时间归0。 5.点击【扳机】按键。 预期结果： 5.治疗结束，【扳机】按键无效。 实际结果： 5.治疗结束，【扳机】按键按下，指示灯黄色常亮显示(急停状态)。 影响：若是这个状态下直接关机重启，所有模式准备中停止，就会出现，准备界面按下【停止】按钮，仍出现指示灯黄色常亮的情况。 | 分析：任务的关闭，状态不清晰 解决方法：停止状态和完成状态分开 |  | 功能问题 | 一般 |  | 已解决 |  | 2025.01.08 |  | 2025.01.08
Bug13 | 自动治疗结束界面，实时温度显示一直在变化。 | 1.产品样机开机状态下，眼盾已安装。 2.功能选择界面点击【热敷】功能。 3.设置热敷时间为11min，点击【准备】按钮。 4.按下【扳机】按键，等待倒计时间归0。 预期结果： 4.治疗结束，实时温度显示0。 实际结果： 4.治疗结束，实时温度数值一直在变化。 | 分析：任务的关闭，状态不清晰，完成后，没有关闭加热任务 解决方法：添加标志位，完成后，关闭加热任务 |  | 功能问题 | 一般 |  | 已解决 |  | 2025.01.08 |  | 2025.01.08
Bug14 | 预热和加热温度没有限制最高温度。 | 1.产品样机开机状态下，眼盾已安装。 2.功能选择界面点击【热敷】功能。 3.设置热敷时间为1min，点击【准备】按钮。 4.按下【扳机】按键，倒计时间不归0。 5.观察预热温度和加热温度是否在要求范围内。 预期结果： 5.加热面温度：41-43℃；背面温度：33-35℃。 实际结果： 5.加热面和背面温度均超过最高温度。 注：已修改，但加热面最高温度会达到44℃，背面最高温度能达到38℃。 | 分析：硬件防护功能ntc位置摆放不正确 解决方法：加热膜重新打样，ntc位置重新试验 |  | 功能问题 | 严重 |  | 已解决 |  | 2025.01.09 |  | 2025.01.09
Bug15 | 热敷过程，点击【停止】按钮指示灯没有黄色常亮显示。 | 1.产品样机开机状态下，眼盾已安装。 2.功能选择界面点击【热敷】功能。 3.设置热敷时间为1min，点击【准备】按钮。 4.按下【扳机】按键，倒计时间不归0。 5.按下【停止】按钮，观察指示灯情况。 预期结果： 5.治疗过程中止，指示灯黄色常亮显示。 实际结果： 5.治疗过程中止，指示灯白色常亮或闪烁显示。 注：脉动功能和自动功能在治疗中点击【停止】按钮也有这个问题。 | 分析：uart串口通讯异常，错误没有消除 解决方法：串口通讯异常时，进入中断消除错误 |  | 功能问题 | 一般 |  | 已解决 |  | 2025.01.08 |  | 2025.01.08
Bug16 | 【高风险】【出现频率高】隔断时间会出现一次挤压部件一直挤压(力度一直上升)，界面上实时力度显示为0mmHg的现象(待重现) | 1.产品样机开机状态下，选择【脉动】/【自动】功能。 2.产品样机电量不足，屏幕不断闪退重启，关机给样机充电一会，在移除TypeC。 3.选择【脉动】功能，运行观察挤压部件运行情况。 预期结果： 3.电量不足无法运行【脉动】/【自动】时，请给出相关提示信息，挤压部件禁止使用。 实际结果： 3.主机在运行，当前电量不足，闪退重启，在运行脉动模式，显示屏有电，指示灯板子指示灯不亮，挤压部件还在运行。 注：电量充足时，也有遇到此情况(重现时需要研发人员定位问题)。 | 分析：ADC芯片读取异常 解决方法：pcb已更新 |  | 功能问题 | 严重 |  | 未解决 |  | 2025.01.08
Bug17 | 脉动电机到达传感器位置，仍在在维持震动(结构问题) | 1.产品样机开机状态下，挤压部件已安装。 2.功能选择界面点击【脉动】功能。 3.设置挤压力度为250mmHg，点击【准备】按钮。 4.按下【扳机】按键，等待倒计时间归0。 预期结果： 4.挤压部件恢复初始位置。 实际结果： 4.挤压部件恢复初始位置，挤压部件还在震动。 注：其中一台样机的挤压部件在恢复初始位置时，有这个现象出现。 | 分析：结构问题 解决方法：已优化 |  | 结构问题 | 一般 |  |  |  | 2025.01.08
Bug18 | 治疗界面急停中止，状态未复原前快速打开模式运行，立刻急停，指示灯没有黄色常亮显示。 | 1.产品样机开机状态下，选择任意一种模式。 2.功能选择界面点击【热敷】功能。 3.设置热敷时间5min，点击【准备】按钮。 4.按下【扳机】按键，倒计时不归0。 5.再次按下【扳机】按键或【停止】按钮。 6.快速选择【热敷】功能，进入热敷治疗界面，停止治疗，观察指示灯情况。 预期结果： 6.指示灯黄色常亮显示。 实际结果： 6.指示灯白色常亮(或白色闪烁)显示。 注：在上一个急停模式没恢复前，快速执行下一个急停模式，指示灯显示错误。 | 分析：uart串口通讯异常，错误没有消除 解决方法：串口通讯异常时，进入中断消除错误 |  | 功能问题 | 一般 |  | 已解决 |  | 2025.01.08 |  | 2025.1.16
Bug19 | 【风险】【偶现】热敷中途扳机按键按下，眼盾未停止加热。 | 1.产品样机开机状态下，眼盾已安装。 2.功能选择界面点击【热敷】功能。 3.设置热敷时间为2min，点击【准备】按钮。 4.预热温度已完成，按下【扳机】按键。 5.倒计时不归0，再次按下【扳机】按键/【停止】按钮。 6.观察眼盾温度是否降温。 预期结果： 6.眼盾加热中止，开始降温。 实际结果： 6.眼盾加热继续，加热面/背面温度保持不变。 | 分析：uart串口通讯异常，错误没有消除 解决方法：串口通讯异常时，进入中断消除错误 |  | 功能问题 | 严重 |  | 未解决 |  | 2025.01.09
Bug20 | 眼盾预热温度实时显示初始值-0.5℃。 | 1.产品样机开机状态下，眼盾已安装。 2.功能选择界面点击【热敷】功能。 3.设置热敷时间为2min，点击【准备】按钮。 4.观察实时温度显示。 预期结果： 4.实时温度从0℃升温。 实际结果： 4.实时温度从-5℃升温。 | 分析：对眼盾的温度补偿 解决方法：ui更改就好 |  | 功能问题 | 一般 |  | 未解决 |  | 2025.01.09
Bug21 | 压力计的实时力度换算之后与实时力度显示的数值偏差大于50mmHg | 1.产品样机开机状态下，挤压部件未安装。 2.功能选择界面点击【脉动】功能。 3.安装挤压部件，设置脉动力度为250mmHg。 4.点击【准备】按钮，查看脉动力度是否正确。 5.点击【停止】按钮。 6.点击【返回首页】按钮。 7.功能选择界面点击【脉动】功能，查看脉动力度和挤压部件力度显示。 预期结果： 7.期望脉动实时力度和加压部件力度偏差不大于50mmHg。 实际结果： 7. 150mmHg： 实时显示180mmHg，压力计值：1.3N(114.985mmHg)，偏差在36mmHg 1.1N(97.295mmHg),偏差在53mmHg 250mmHg： 实时显示252mmHg，压力计值：2.2N(194.59mmHg)，偏差在55.41mmHg 1.9N(168.055mmHg),偏差在81.945mmHg 350mmHg： 实时显示353mmHg，压力计值：3.1N(274.195mmHg)，偏差在75.805mmHg 3.0N(265.35mmHg),偏差在84.65mmHg 450mmHg： 实时显示444mmHg，压力计值：4.1N(362.645mmHg)，偏差在87.355mmHg 550mmHg： 实时显示543mmHg，压力计值：5.3N(468.785mmHg)，偏差在81.215mmHg | 分析：压力计没有校准 解决方法：使用二次拟合的方式，对压力传感器校准 |  | 功能问题 | 一般 |  | 已解决 |  | 2025.01.09 |  | 2025.1.16
Bug22 | 【偶现】脉动一段时间后挤压部件突然卡住，挤压部件不运行，实时力度正确显示。 | 1.挤压部件已安装，产品样机开机状态下。 2.功能选择界面点击【脉动】功能。 3.脉动设置界面，设置脉动力度为250mmHg。 4.点击【准备】按钮。 5.按下【扳机】按键，等待倒计时归0。 预期结果： 4.打开脉动治疗结束界面，脉动中止，挤压部件恢复初始位置。 实际结果： 4.脉动中途，挤压部件卡住不在挤压，界面倒计时正常计数，实时力度正常显示。 | 分析：电机中轴摩擦力过大，挤压头无法移动 解决方法： |  | 功能问题 | 一般 |  | 未解决 |  | 2025.01.09
Bug23 | 产品样机没电自动关机，充电后在自动开机前立马按下【电源】按键，开机后挤压部件不会恢复初始位置，挤压部件功能无法正常运行。 | 1.产品样机开机状态将电量耗尽。 2.连接TypeC，自动重启前立刻按下【开关】按键。 3.产品样机开机，选择任意模式运行。 4.观察功能是否正常运行。 预期结果： 1.自动关机，挤压部件停止运行，不会恢复初始位置。 2.产品样机开机后，挤压部件恢复初始位置。 4.所有模式功能正常运行。 实际结果： 1.自动关机，挤压部件停止运行，不会恢复初始位置。 2.产品样机开机后，挤压部件未恢复初始位置。 4.【脉动】/【自动】挤压功能不运行，挤压部件仍卡在之前停止位置，【热敷】功能正常使用。 | 分析：按下按钮时没有添加cpu复位 解决方法：按钮时添加cpu复位 |  | 功能问题 | 一般 |  | 未解决 |  | 2025.01.13
Bug24 | 充电过程，功率计输入功率降到4W时指示灯开始频闪。 | 1.当前产品样机开机或关机状态下(电量50%)，连接TypeC。 2.观察指示灯情况。 预期结果： 1.指示灯从白色常亮转变为白色呼吸。 2.指示灯保持白色呼吸，直到电量满电指示灯转变为白色常亮。 实际结果： 2.当功率计输入功率接近4W时，指示灯出现频闪。 | 分析：充电最后阶段电流波动小，充电状态介于充满和充电之间 解决方法：检测到充满一次以后等下一次充电才会再次进入充电状态 |  |  | 一般 |  | 已解决 |  | 2025.01.22 |  | 2025.1.22
Bug25 | 【偶现】满电状态关机重启后，电量图标电量显示0，指示灯白色闪烁。 | 1.当前产品样机开机状态下电量显示100%。 2.按下【电源】按键，产品样机关机。 3.再次按下【电源】按键，产品样机开机，观察电量图标和指示灯情况。 预期结果： 3.电量图标满格显示，指示灯白色常亮。 实际结果： 3.电量显示0，指示灯白色闪烁显示。 | 分析：电量计不正确 解决方法： |  |  | 一般 |  |  |  | 2025.01.22
Bug26 | 满电状态下，治疗结束界面，当前显示已经用了一部分电，连上TypeC线，电量图标立即显示满电，指示灯呼吸显示。 | 1.当前产品样机开机状态下电量显示100%。 2.功能选择界面点击【热敷】。 3.设置治疗时间为3min。 4.点击【准备】按钮。 5.按下【扳机】按键，等待倒计时归0。 6.在治疗结束界面，连接TypeC，查看电量图标充电情况。 预期结果： 6.电量图标显示充电中，指示灯白色呼吸显示。 实际结果： 6.电量图标立即满电，指示灯白色呼吸显示。 | 分析：电量计不正确 解决方法： |  |  | 一般 |  |  |  | 2025.01.22
Bug27 | 【偶现】自动治疗预热过程中途重启，重新运行自动模式，进入预热界面，预热实时温度显示0℃，眼盾持续（正常加热，持续加热的意思是温度不受控制）加热。 | 1.当前产品样机开机状态下。 2.功能选择界面点击【自动】模式。 3.设置治疗时间为3min。 4.点击【下一步】按钮。 5.设置挤压力度为250min。 6.点击【准备】按钮。 7.按下【电源】按键。 8.功能选择界面重新点击【自动】模式。 9.设置治疗时间1min和挤压力度150mmHg。 10.点击【准备】按钮。 11.查看预热界面实时温度显示、眼盾温度是否正确。 预期结果： 11.预热界面实时温度开始变化，眼盾加热面和背面温度上升。 实际结果： 11.预热界面实时温度显示0℃无变化，眼盾温度一直加热。 | 分析：串口命令出现问题 解决方法： |  |  | 一般 |  |  |  | 2025.01.22
Bug28 | 【发生频率较高】自动治疗中途多次重启后，重新进入自动治疗模式，预热功能失效，按下扳机，加热功能和挤压功能失效。 | 1.当前产品样机开机状态下。 2.功能选择界面点击【自动】模式。 3.设置治疗时间为3min。 4.点击【下一步】按钮。 5.设置挤压力度为250min。 6.点击【准备】按钮。 7.按下【扳机】按键。 8.短按【电源】按键。 9.功能界面再次选择【自动】模式，设置治疗时间1min和挤压力度150mmHg。 10.点击【准备】按钮。 11.查看预热界面实时温度显示、眼盾温度是否正确。 12.按下【扳机】按键。 13.查看治疗界面实时温度显示、挤压力度实时显示、眼盾温度加热情况和挤压部件挤压情况。 预期结果： 11.预热界面实时温度开始变化，眼盾加热面和背面温度上升。 13.治疗界面实时温度正常变化，眼盾加热面和背面温度上升，实时压力正常变化，挤压部件正常工作。 实际结果： 11.预热界面实时温度显示0℃无变化，眼盾温度未加热。 13.治疗界面实时温度和实时压力均显示0℃，眼盾加热功能和挤压功能失效。 | 串口命令出现问题 |  |  | 严重 |  | 已解决 |  | 2025.01.22
Bug29 | 自动治疗过程倒计时归0，治疗结束后眼盾加热功能和挤压功能还在工作 | 1.当前产品样机开机状态下。 2.功能选择界面点击【自动】模式。 3.设置治疗时间为3min。 4.点击【下一步】按钮。 5.设置挤压力度为250min。 6.点击【准备】按钮。 7.按下【扳机】按键，等待倒计时归0。 8.自动治疗结束后，查看眼盾是否停止加热，挤压部件是否恢复初始位置。 预期结果： 8.自动治疗结束，眼盾停止加热，挤压部件恢复初始位置。 实际结果： 8.自动治疗结束，眼盾继续加热，挤压部件仍在工作未恢复初始位置。 | 串口命令出现问题 |  |  | 一般 |  | 已解决 |  | 2025.01.22
Bug30 | 热敷治疗倒计时临界值停止治疗，指示灯黄色常亮显示，界面显示治疗已停止弹窗。 | 1.当前产品样机开机状态下。 2.功能选择界面点击【热敷】模式。 3.设置治疗时间为1min。 4.点击【下一步】按钮。 5.点击【准备】按钮。 6.按下【扳机】按键，等待倒计时归0。 7.在【自动治疗已结束】弹窗弹出前1s，按下【扳机】按键。 8.观察界面显示和指示灯情况。 9.点击【返回首页】按钮。 10.重新模拟前6步操作。 11.在【自动治疗已结束】弹窗弹出前1s，点击【停止】按钮。 12.观察界面显示和指示灯情况。 13.返回功能选择界面点击【热敷】功能。 14.设置治疗时间，点击【准备】按钮，查看预热界面显示。 预期结果： 8.界面显示【热敷治疗已结束】弹窗，指示灯白色常亮/白色闪烁显示。 12.界面显示【热敷治疗已结束】弹窗，指示灯白色常亮/白色闪烁显示。 14.预热界面实时温度正常变化，按下【扳机】按键，功能正常运行。 实际结果： 8.界面显示【热敷治疗已结束】弹窗，指示灯黄色常亮显示。 12.界面显示【热敷治疗已结束】弹窗，指示灯白色常亮/白色闪烁显示。 14.预热界面显示【热敷治疗已停止】弹窗，预热功能正常，按下【扳机】按键后，热敷功能正常运行。 注：其他功能，倒计时结束也有这个临界值问题。 | 屏幕显示优先级大于串口(后期优化) |  |  | 一般 |  |  |  | 2025.01.24
Bug31 | 自动模式/脉动模式治疗结束弹窗UI文字修改 | 1.当前产品样机开机状态下。 2.功能选择界面点击【脉动】模式。 3.设置脉动力度150mmHg。 4.点击【准备】按钮。 6.按下【扳机】按键，等待倒计时归0。 7.查看【治疗已结束】UI文案。 预期结果： 7.弹出【脉动治疗已结束】弹窗。 实际结果： 7.弹出【脉动治疗已停止】弹窗。 注：热敷弹窗文案正确，自动和脉动模式治疗结束弹窗文案和治疗停止弹窗文案一样，建议修改。 | ui问题 |  |  | 建议 |  | 已解决 |  | 2025.01.24